关于温湿度记录缺失的情况说明及应对措施

- 事件发生经过

2020年9月25日下午,消化内科项目H008的CRA 文晓，来药房监查，未经药师同意，擅自拿下药房的室温监测温度计，未请示药师，按停温度计，就用她私人电脑导出温度详细记录，因为不熟悉温度计的操作，私下无法重启温度计，才请求药师帮助。整个过程耗时21分钟，导致GCP 药房该温度计2020-09-25 15:14至2020-09-25 15:35期间温湿度记录缺失21分钟无记录。

- 应对措施：

- 迅速导出温度详细记录，令该温度计恢复正常工作。

- 检查同一储存条件的备用已校准温度计（编号：EF7205001180有效期：2020.06.30~2021.06.26），确定其正常运行，确定2020-09-25 15:14至2020-09-25 15:35无超温，导出备用温度计详细记录归档。

- 检查GCP药房正在使用的各空调，确定空调正常运行制冷，环境安全无超温。

- 进一步整改措施

1.对当事人进行教育，避免再一次发生类似事件，以保障GCP药房正常工作。

2.要防范于未然，发现任何隐患及时向领导汇报与沟通，修改临床试验用药品管理SOP，新增：所有在使用的温度/湿度监控探头、温度/湿度计、低温冰箱等仪器设备只能由本GCP药房的药品管理员专人管理及操作。

药品管理员：容颖慈

2020年9月27日