2020.08.14温度异常报告

一、事件发生经过:

本中心GCP药房2020.08.14温度出现异常,具体情况如下：

2020年8月14日本药房温度正常(GCP药房室内使用3台空调,制冷效果正常,实际温度为20.3~23.2°C)，广州市今日室外气温为27~33°C。上午11:00温湿度模块采集到异常超温（35.8°C）一个数据点（5分钟记录1次）。本药房冷链监控每5分钟进行一次温度记录，显示超出正常范围的时间为5分钟。药物储存柜里的另一个有校准证书的温度计记录的温度无超温点。（两个温度计的校准证书及详细记录见附件）。

二、原因分析

经冷链监控工程师检查发现，此模块检测主板电子元件老化导致时而检测失灵, 模块故障。

三、应对措施

1.即时应对措施

1.1检查三台空调制冷效果，空调运作正常。记录所有药品温湿度。

1.2. 导出药物储存柜里的另一个有校准证书的温度计的详细记录，无超温点，使用备用的温度计记录所有药品温湿度。

1.3.逐一通知项目CRA，向各项目申办方汇报，联系临床医生暂停入组受试者。

2 进一步整改措施

及时向机构办公室反映情况，向医院供应科递交申请报告购买新的模块设备，更换此模块设备，以免后续出现其它问题。

中山大学附属第一医院GCP药房

药品管理员   容颖慈

2020年8月14日