温湿度模块检查报告

中山大学附属第一医院GCP药房药师反馈，2020年8月14日星期五,11:00温湿度模块时而采集到异常超温（35.8°C）一个数据点（5分钟记录1次）。实际温度是没有异常的:今日室外气温为27~33°C,GCP药房室内温度为20.3~23.2°C。

经检查发现，此模块检测主板电子元件老化导致时而检测失灵。电子产品一般寿命为3-5年。建议更换此模块设备，以免后续出现其它问题。

广州上诺生物技术有限公司

工程师：杨斌

日  期：2020年8月14日